Приложение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматическая проявочная машина (процессор) для общей рентгенологии | шт. | 1 | Наличие сертификата соответствия ГОСТу, регистрационное удостоверение МЗРФ, санитарно-гигиеническое заключение ГСЭС РФ. Форматы обрабатываемой пленки: от 10х10 до 35х43см. Производительность пленок (смешанных) не менее 230 в час. Производительность пленок (35х43см) 140 в час. Время обработки пленки: 90с. Стандартные режимы: 90,120,130с. Потребление воды: не более 0,9 л/мин. Объем рабочих мощностей: проявителя - не менее 7,0 л.; фиксажа - не менее 7,0л.; воды – 7,0 л. Объем дополнительных емкостей: проявитель – не менее 25л; фиксаж – не менее 25л; вода – не менее 25л. Наличие: системы обновления реактивов, микропроцессорного управления, системы индикации процессов; возможность обрабатывать маммографическую пленку. Температура обработки: проявитель – не более 22-46˚С; сушка – не менее 35-70˚С. Наличие подставки для машины и дополнительных емкостей. Габаритные размеры (ДхШхВмм): не более 830х560х600. Вес (без растворов/с растворами): не более 35/51кг. Наличие стартового набора реактивов. Питание: 220В, 50Гц, 16А. Наличие водного фильтра, инфракрасной сушки. Наличие сертификатов на право проведения монтажа, технического обслуживания и обучения работе с оборудованием. Наличие лицензии на право технического обслуживания. Эксплуатационная документация на русском языке. Наличие договора на сервисное обслуживание с компанией в г. Астрахани. |

* В описание товара Исполнитель обязан подробно описать поставляемую продукцию, наименование производителя, фирменное название, место происхождения товара, ГОСТ, ТУ.

Исполнитель гарантирует качество товара в течение срока годности. Вся продукция сопровождается соответствующими документами, подтверждающими качество товара.