Приложение №1

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

к Контракту  №  ____  от  « _____ »  _______________  2006 г.

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена за единицу в рублях | Единица измерения | ГОСТы, технические и потребительские характеристики товаров, работ, услуг | Количество | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка «CENTURY» | 96.500 | комплект | Кресло пациента: материал конструкции – сталь, окраска – эпоксидная краска, полистироловое покрытие высокой плотности, защищающее от окисления, электромеханический привод (подъемник), кресло интегрировано с гидроблоком, не требуется крепление к полу, плавкие предохранители выведены наружу, раздельная регулировка положения сидения и спинки, педаль управления функциями (подъем, опускание) кресла, возврат в «нулевое положение», подлокотники с мягкими накладками, подголовник, регулируемый по высоте, количество степеней свободы, толщина полиуретановой обивки не менее 50 мм., толщина моющего винилового покрытия обивки не менее 1,5 мм., высота сиденья: минимальная – 380 мм., максимальная – 730 мм., максимальная грузоподъемность кресла – 300 кг. Инструментальная панель врача: тип рычага – полупантограф, нижняя подача инструментов, держатель наконечников с пневмопереключателем, индивидуальный пневматический клапан для каждого наконечника, держатель наконечников с регулировкой потока воды, возможность установки инструментальных модулей, количество не менее 4, трехфункциональный шпрей, с кнопками для активации воды, воздуха и одновременного распыления, выход для турбины и пневматического микромотора – тип разъема – bordon, система автономной подачи дистилированной воды на наконечники, емкость из неокисляемого материала, столик врача, педаль управления наконечниками. Модуль ассистента: материал конструкции – сталь, окраска – эпоксидная краска. Полистироловое покрытие высокой плотности, декоративное пластиковое покрытие, угол поворота гидроблока не менее 450, съемная керамическая чаша – плевательница, защищенная от окисления и износа диаметр – 230 мм., специальный легко очищаемый фильтр, кран наполнения стакана, кран смыва плевательницы, воздушный эжектор слюноотсоса, шланг и насадка слюноотсоса, нефиксированный выносной коммуникационный бокс. Зубоврачебный светильник: мощность 25 Вт, сила потока – 20.000 люкс, рефлектор из многослойного многогранного стекла высокой плотности, поток белого холодного света, 2 степени свободы движения светильника, съемная автоклавируемая ручка. Стул врача и аасистента: регулировка высоты, 5 роликов, опорная спинка с фиксатором, круглая подставка под ноги. Компрессор: объем ресивера – 30 л., 1 цилиндр, 0,75 кВт мощность, 59 дБ уровень шума, 105 л/мин производительность, габариты – 540*650*760, вес – 45. Стоматологические наконечники: турбинный наконечник, не менее 350000 об/мин скорость вращения ротора турбины, одноточечный спрей, пневматический микромотор, 20000 об/мин скорость вращения, внешняя система охлаждения, угловой наконечник, передача вращения 1:1 и прямой наконечник, передача вращения 1:1 – внешняя система охлаждения. | 2 | 193.000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 193.000,00 |

| Сумма прописью | #### Сто девяносто три тысячи рублей 00 копеек |
| --- | --- |

Главный врач                                                                           В.А. Наговицына

М.П.