## Sheet1
Приложение
Медицинское оборудование, рассмотрение по лоту.
№ п/п | Наименование оборудования | Цена | Ед. изм. | ГОСТы, технические и поребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Срок поставки | Кол-во | Сумма | Условия оплаты
1 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 220000 | шт | Технические характеристики: | После заключения контракта, в течении 20 дней | 1 | 220000 | Предоплата 30 %, после поставки товара 70%.
Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали;
Объем стерилизационной камеры дм 3(л.) не менее: 100
Рабочее давление пара в камере МПа не более: 0,22
Режим стерилизации: любой в диапазоне от 105 С до 132 С
Максимальная температура пара С: 134
Управление: полуавтоматическое
Удаление воздуха: гравитационная
Сушка: вакуум
Род тока: переменный, трехфазный
Внутренний диаметр стерилизационной камеры мм: 400
Шарнирное крепление двери камеры на траверсе: наличие
Питание: 380 В, 50Гц
Мощность не менее кВт: 16
Контактный термометр : наличие
Габаритные размеры мм: 1600х900х1500
Масса кг: 240
2 | Аквадистилятор электрический АЭ -10 | 20000 | шт | Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали;
Производят как охлажденную (не более +400 С), так и горячую (+80 о С) воду;
Электропроводность получаемой воды – 5-10 мкСм/см;
Снабжены системой автоматического отключения
Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.
|  |  |  | Производительность, л/час - 10 | После заключения контракта, в течении 20 дней | 1 | 20000 | Предоплата 30 %, после поставки товара 70%.
Допуск на производительность, % - -10
Габариты, мм - 890х585х250
Напряжение, В - 220/380
Мощность, кВ·А - 8,1
Масса, кг - 17,5
Исполнение - настенное
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | Наличие:
Авторизация от производителя
Сервисный договор с производителем;
Лицензия у поставщика на осуществление сервисного обслуживания оборудования;
Доставка до учреждения и монтаж оборудования;
Инструктаж медицинского и технического пересонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев
Наличие документов:
Регистрационное удостоверение МЗ РФ
Сертификат соответствия Госстандарта РФ
Доверенность производителя
Инструкция по эксплуатации установки и паспорт на русском языке
Возможность заключения договора на постагарантийное обслуживание с сервисным центром Продавца
| Итого: | [5 empty] | 240000