## На конкурс
Заявка на приобритение медицинского оборудования для клинико-диагностической лаборатории (средства родовых сертификатов).
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Анализатор билирубина | шт. | 1 | Технические характеристики | Требования | 200000 | 200000 | 5 ДНЕЙ | Оплата после поставки товара, по мере поступления денежных средств от родовых сертификатов
технического задания
Общая характеристика:
|  |  |  | Цифровой анализатор билирубина | 1 комплект
Технические характеристики:
|  |  |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях отделений патологии новорожденных, терапевтических, хирургических для быстрого определения билирубина. | Наличие
|  |  |  | LCD-Дисплей | Наличие
|  |  |  | Не требуются реактивы | Наличие
|  |  |  | Время подготовки прибора к работе не более минут | 15
|  |  |  | Метод измерения | двухволновой дифференциальный
|  |  |  | Диапазон измерения общего билирубина | 0-30 мг/дл
0-513 мкмоль/л
|  |  |  | Коррекция гемолиза в диапазоне 0-2,5 г/л | Наличие
|  |  |  | Фильтр для контроля гемолиза и мутности сыворотки | Наличие
|  |  |  | Автообнуление | Наличие
|  |  |  | Шкала достаточности пробы в капилляре | Наличие
|  |  |  | Сигнальный индикатор (Alarm) | Возможность
|  |  |  | Использование для подготовки образца специальной центрифуги 12 000 об/мин не более 3 мин - | ± 5%
|  |  |  | Точность измерения | Наличие
|  |  |  | Объем пробы от 40 мкл до 60 мкл | Наличие
|  |  |  | Емкость для пробы- капилляр гепаринизированный (75х1,5 мм) и негепаринизированный (75х1,5 мм) с подставкой под капилляр | Наличие
|  |  |  | Фильтры 461 нм- адиабатический и 551нм - интерференционный | Наличие
|  |  |  | Регистратор – кремниевый фотодиод | Наличие
|  |  |  | Источник света – вольфрамовая лампа, 6В 1,5А | Наличие
|  |  |  | Источник питания автонастраиваемый в диапазоне от 90 до 240 В | Наличие
|  |  |  | Рабочая температура | от + 10 до + 40 градусов
|  |  |  | Габариты не более | 280х230х120 мм
|  |  |  | Вес не более (нетто) | 3,4 кг
Документы:
|  |  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
|  |  |  | Авторизация производителя | Предоставить документ
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия 3 года | Не менее
2 | Микроскоп бинокулярный | шт. | 2 | Технические характеристики | Требования | 18000 | 36000 | 5 ДНЕЙ
технического задания
Общая характеристика:
|  |  |  | Микроскоп лабораторный бинокулярный | 2 шт.
Технические характеристики:
|  |  |  | Увеличение, крат не менее | 40-1000
|  |  |  | Насадка для наблюдения | Бинокулярная
|  |  |  | Револьвер | 4-гнездный
|  |  |  | Объективы-ахроматы | 4x/0,10
10x/0,25
40x/0,65
100x/1,25
|  |  |  | Окуляры широкоугольные | 10x/18
видимое увеличение, крат/ поле, мм
|  |  |  | Предметный столик | Двухкоординатный с препаратоводителем.
Диапазон перемещения 70х30 мм
|  |  |  | Конденсор | Аббе, апертура 1,25
|  |  |  | Габаритные размеры, мм не более | 240х206х276
|  |  |  | Масса, кг не более | 8
|  |  |  | Источник света | Галогенная лампа накаливания 12В, 20Вт
Документы:
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия не 1 года | Наличие
3 | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 | Технические характеристики | Требования | 19000 | 38000 | 5 ДНЕЙ
технического задания
Общая характеристика:
|  |  |  | Центрифуга лабораторная | 2 шт.
Технические характеристики:
|  |  |  | Номинальный объем центрифугата, см3 | 100
|  |  |  | Количество мест в роторе | 10
|  |  |  | Скорость вращения ротора центрифуги | от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об мин.
|  |  |  | Точность поддержания скорости вращения ротора центрифуги, об/мин | 100
|  |  |  | Диапазон установки задатчика интервала времени работы | от 1 до 99 минут с шагом 1 минута
|  |  |  | Применяемые пробирки | стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17мм, высотой до 150 мм
|  |  |  | Питание от сети переменного тока | (50±0,5) Гц; (220±22) В
|  |  |  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 200
|  |  |  | Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, не более, кг | 10
|  |  |  | Габаритные размеры центрифуги, не более, мм | 460х405х270
Документы:
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия не менее 1 года | Наличие
4 | Анализатор мочи | шт. | 1 | Общая характеристика | Требования технического задания | 47000 | 47000 | 5 ДНЕЙ
|  |  |  | Анализатор мочи по 11-ти параметрам | 1 прибор
Технические характеристики
|  |  |  | Метод измерения | Референсная фотометрия
Цикл измерения
|  |  |  | Стандартный | 100 с (производительность - 36 тестов/час)
|  |  |  | Быстрый | 6 с (производительность - 600 тестов/час)
|  |  |  | Объем памяти | 1000 тестов
|  |  |  | Дисплей | Жидкокристаллический
|  |  |  | Встроенный принтер | Высокоскоростной термопринтер 57мм
Режим эксплуатации
|  |  |  | Температура | от 10°С до 35°С
|  |  |  | Влажность | 20 - 80%
Условия хранения
|  |  |  | Температура | от 10°С до 35°С
|  |  |  | Влажность | 20 - 80%
|  |  |  | Количество определяемых параметров | до 11 (в зависимости от типа тест-полосок):
- Эритроциты
- Билирубин
- Уробилиноген
- Кетоновые тела
- Нитриты
- Белок
- Глюкоза
- Лейкоциты
- Удельный вес
- Аскорбиновая кислота
- pH
|  |  |  | Расчетные параметры | - Цвет образца
- Мутность образца
|  |  |  | Автоматическое самотестирование | Есть
|  |  |  | Предупреждения о патологических результатах | Есть
|  |  |  | Возможность подключения Barcode reader | Есть
|  |  |  | Возможность подключения компьютера | Есть
|  |  |  | Возможность подключения внешнего принтера | Есть
|  |  |  | Размеры, мм | 195х225х100
|  |  |  | Вес, кг | 1.5
|  |  |  | Напряжение электрической сети | 220В, 50 Гц
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт | 40
|  |  |  | Тест-полоски | 1000 шт.
Документы
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия не менее 1 года | Наличие
5 | Пипетки лабораторные | к-кт | 1 | Технические характеристики | Требования | 32000 | 32000 | 5 ДНЕЙ
технического задания
Общая характеристика
|  |  |  | Пипетки лабораторные одноканальные | 1 комплект
Состав комплекта
|  |  |  | Одноканальная пипетка переменного Колор объема, 5-50 мкл. или аналог | 2 шт
|  |  |  | Одноканальная пипетка переменного Колор объема, 20-200 мкл или аналог | 1 шт.
|  |  |  | Одноканальная пипетка переменного Колор объема, 100-1000 мкл или аналог | 2 шт.
|  |  |  | Одноканальная пипетка переменного Колор объема, 1000-5000 мкл или аналог | 2 шт.
|  |  |  | Штатив пипеток настольный Дигитал или Аналог | 2 шт.
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия 1 не менее года | Наличие
ИТОГО: | [6 empty] | 353000
Главный врач Л.А.Огуль