## На конкурс
Заявка на приобритение медицинского оборудования для отделения новорожденных (средства родовых сертификатов).
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Скрининговая система | шт. | 1 | Общая характеристика: |  | 230000 | 230000 | 5 дней | Оплата после поставки товара, по мере поступления денежных средств от родовых сертификатов.
|  |  |  | Скрининговая система для измерения отоакустической эмиссии | 1 комплект
Технические характеристики:
|  |  |  | Область применения | Объективная диагностика состояния слуха новорожденных и детей
|  |  |  | Совмещение в одном приборе скрининговых исследований по 3-м методам: регистрация вызванной отоакустической эмиссии(TEOAE). | Наличие
|  |  |  | Каналы | два
|  |  |  | Автоматическое прохождение тестирования | Наличие
|  |  |  | Тестовый сигнал | Щелчок или тональный посыл
|  |  |  | Диапазон частот стимуляции при щелчке (TEOAE) | 70 Гц ¸ 4 кГц
|  |  |  | Максимальный уровень звукового сигнала | Отоакустическая эмиссия – 55дБ УЗД
|  |  |  | Скорость щелчков | Приблизельно 60Гц
|  |  |  | Время работы | >10 часов при полностью заряженной батарее
|  |  |  | Автоматическое выключение питания | Через 15 минут
|  |  |  | Память данных | 128кБайт, неограниченное время хранения
|  |  |  | Память на пациента | 250 пациентов
|  |  |  | Создание базы данных пациентов | Программа Accu Link
|  |  |  | Порты для связи сПК | RS 232 –проводная связь, ИК – порт для беспроводной связи
|  |  |  | Дисплей | Отображение последовательности тестирования, графическое отображение хода тестирования и вывод результатов
|  |  |  | Вывод результатов тестирования PASS REFFER | наличие
|  |  |  | Клавиатура для управления тестированием и ввода данных пациента | наличие
|  |  |  | Питание | 2 сменных NiMH аккумулятора - 6V, 1500mv, 2часа зарядки
|  |  |  | Стандарты | ISO 9001.2000,ISO 13485.1996
соответствие требованиям медицинской директивы 93/42/EEC
CE 0124
|  |  |  | Масса, кг: | Не более
|  |  |  | - непосредственно аппарата | 0.7
|  |  |  | - в полном комплекте поставки | 3.4
|  |  |  | Габариты,мм: | Не более
|  |  |  | - аппарата | 280x95x55
|  |  |  | - полного комплекта в рабочем положении | 380x95x55
Состав 1 комплекта:
|  |  |  | сменных NiMH аккумулятора | 2
|  |  |  | зарядное устройство | 1
|  |  |  | набор вкладышей | 1
|  |  |  | пробник с зондовым наконечником | 1
|  |  |  | кейс для переноса | 1
|  |  |  | кабель интерфейсный | 1
|  |  |  | тестовая полость | 1
Документы:
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантийный срок не менее 1 года | Наличие
2 | Фотоэлектроколориметр лабораторный | шт. | 1 | Технические характеристики | Требования | 80000 | 80000 | 5 дней
технического задания
Общая характеристика
|  |  |  | Фотоэлектроколориметр лабораторный | 1 шт.
Технические характеристики
|  |  |  | Число программируемых методик, хранящихся в памяти фотометра | 60
|  |  |  | Встроенный термостат пробоподготовки на | 12 пробирок
|  |  |  | Температура термостатирования | 37 С
|  |  |  | Светофильтры с максимумами на длинах волн | 340 нм, 405 нм, 450 нм, 492 нм, 550 нм, 600 нм
|  |  |  | Спектральная ширина не более | 10
|  |  |  | Диапазон измерения оптической плотности | 0,00-2,50
|  |  |  | Дрейф нуля фотометра за 8 часов работы в бихроматическом режиме не более | 0,005 А
|  |  |  | Пробирки 72х12мм 250 шт./уп | 4 уп.
|  |  |  | Штатив для пробирок 75х12 | 2 шт.
|  |  |  | Термобумага | 20 шт.
Документы:
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя) | Наличие
Поставка, монтаж оборудования и обучение специалистов за счет поставщика.
|  |  |  | Гарантия не менее 1 года | Наличие
ИТОГО: | [6 empty] | 310000
Главный врач Л.А.Огуль