## На конкурс
Заявка на приобритение медицинского оборудования (средства родовых сертификатов).
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Инфузионный перестальтический насос с дополнительным роликовым механизмом для энтерального питания | шт. | 2 | 1. Классификация |  | 66000 | 132000 | После заключения контракта, в течение 20-и рабочих дней | Оплата за поставленный товар по мере поступления средств от родовых сертификатов
|  |  |  | 2. Влагостойкость | наличие
|  |  |  | 3. Размеры | 140х240х200 мм
|  |  |  | 4. Вес | 3,1 кг
|  |  |  | 5. Основное электропитание | 220В
|  |  |  | 6. Автономное электропитание | наличие
|  |  |  | 7. Внешний низковольтный источник | 12 в
|  |  |  | 8. Время работы в автономном режиме | >3,5 часов при максимальной скорости введения
|  |  |  | 9. Задаваемый объем инфузии | 1-9999,9 мл
|  |  |  | 10. Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин
|  |  |  | 11. Скорость инфузии | 0,1 – 999,9 мл/час, шаг 0,1 мл
|  |  |  | 12. Расчет скорости инфузии через заданный объем и время инфузии | наличие
|  |  |  | 13. Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие
|  |  |  | 14. Расчет дозы | Автоматический пересчет в мл/час при введении данных в мкг/мг/IЕ/ммоль в мин/час/24 часа, учет массы тела пациента.
|  |  |  | 15. Точность инфузии | ± 5 % за период более 96 часов при использовании стандартной ПВХ системы Интрафикс П
|  |  |  | 16. Использование стандартных ПВХ систем, устойчивых к давлению | Наличие
|  |  |  | 17. Режимы болюсного введения | 1. Болюс по требованию
2. Болюс с предварительно заданным объемом
3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м)
|  |  |  | 18. Скорость болюсной инфузии | 1- 999,9 мл/час
|  |  |  | 19. Объем болюса | 0,1 – 99,9/500,0 мл
|  |  |  | 20. Датчик капель с возможностью отключения | да
|  |  |  | 21. Датчик пузырьков воздуха | да
|  |  |  | 22. Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 2 уровня: 0,6 - 1,2 бар
|  |  |  | 23. Режим паузы с сохранением введенных параметров | Наличие, таймер обратного отсчета длительности паузы
|  |  |  | 24. Функция блокировки клавиатуры | Наличие
|  |  |  | 25. Информация о заданном и введенном объеме, времени инфузии, введенном количестве активного вещества, уровне заряда аккумулятора в реальном масштабе времени | Наличие
|  |  |  | 26. Система предотвращения свободного тока жидкости | Наличие
|  |  |  | 25. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие
|  |  |  | 26. Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) | Наличие
|  |  |  | 27. Выбор препарата – до 9 наименований | Наличие
|  |  |  | 28. Расходные материалы (инфузионные линии) на 1 год работы | 100 комплектов
|  |  |  | 29. Гарантийный срок – 2 года | Наличие
|  |  |  | 30. Сервисное обслуживание на территории России | Наличие
|  |  |  | 31. Авторизация от производителя | Наличие
|  |  |  | 32. Сервисный договор с производителем | Наличие
|  |  |  | 33. Доставка до учреждения и монтаж оборудования | Наличие
|  |  |  | 34. Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
|  |  |  | 35.Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
|  |  |  | 36. Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие
|  |  |  | 37. Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание с сервисным центром производителя | Наличие
|  |  |  | 38. Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом аппаратуры в эксплуатацию | Наличие
2 | Браунстат - стойка для инфузионных насосов | шт. | 2 | 1. Универсальная стойка для крепления до трёх насосов | Наличие | 14034.38 | 28068.76
|  |  |  | 2. Регулируемый штатив (1260 - 2200мм) для 4 инфузионных контейнеров | Наличие
|  |  |  | 3. Каплеприёмник | Наличие
|  |  |  | 4. Основание с пятью колёсами ( два из них фиксирующиеся) | Наличие
|  |  |  | 5. Максимальная нагрузка 40 кПа | Наличие
ИТОГО: | [6 empty] | 160068.76
Главный врач Л.А.Огуль