Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер с весами | Шт. | Интерфейс RS-232 для подключения к ПК для систематизации данных. Укомплектован ПО. Автономное питание. Фиксация роста. Технические характеристики: наибольший предел измерения роста, м 2,2 наименьший предел измерения роста, м 0,81 Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм 1 погрешность измерения роста, мм +- 2, Количество разрядов индикации 4 Питание от элементов типа AA (316) по1,5В, шт. 4 потребляемая мощность не более, Вт 1 Время измерения, сек 3 габаритные размеры при транспортировании, мм 1300x400x400 габаритные размеры в рабочем положении, мм 380x580x2600 масса, не более, кг 8 рабочий диапазон температура,0C от +10 до +40 Автономное питание. Устройство автоматической установки нуля. Сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки. Сигнализации о разряде источника питания. Экономный режим работы. Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг - 150. Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г – 50/100, 100, 200 Наименьший предел взвешивания (НмПВ). Кг – 1,2,4 Класс точности по ГОСТ 29329 - средний (III) Диапазон выборки массы тары, кг – 0 до 20 Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм - 300х300х65 Масса весов не более, кг – 3,2 Диапазон рабочих температур – от (+10) до (+40) С Средний срок службы, лет - 8 | 2 |
| 2 | Фетальный монитор OVERTON 6100-модель 02 или эквивалент | шт | Ультразвуковые датчики на 9 кристаллах. Основные функции: определение частоты сердцебиений плода, внутриматочного давления (токометрия), подвижности плода, наличия близнецов. Непосредственное снятие ЭКГ и определение внутриматочного давления. Встроенный интерфейс для соединения с центральной станцией. Программное обеспечение для хранения данных на ПК. Встроенный термопринтер с высоким разрешением и длительным сроком работы. | 1 |
| 3 | Светильник медицинский смотровой галогеновый | шт | Светильник на 5-ти колесах с 2-мя тормозами. Гибкая часть лампы длиной 82 см с ручкой для облегчения манипуляций позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется благодаря надежному «гусю». Медицинская сталь. Лампа 230 Volt, 12V/35W, мощность светового пучка 44 000 Люкса. Холодный галогеновый свет с углом отражения 8 градусов, ударопрочное стекло. Диаметр рабочего поля на расстоянии: 50см – 90 мм, 1м – 180мм, 2м – 360 мм. Максимальная высота 220см. длина гибкой части 82см. диаметр крестовины 60 см. Вес 4,4 кг. | 2 |
| 4 | Термостат ТСВЛ-80 или эквивалент | шт | Объем камеры 80л. Диапазон поддерживаемых температур 28-70. Внутренние размеры стерилизационных камер, не менее 400x400x500мм. Габаритные размеры, не более 680х610х880мм. Мощность, не более 0,2кВт. Масса без принадлежностей, не более 70 кг. Дискретность задаваемой температуры 0,10С. Время достижения максимальной температуры, не более 4ч. Предельное отклонение температуры в контрольных точках камеры от опорной точки камеры, не более 10С. Время непрерывной работы, не более 500ч. Напряжение 220В. Частота 50Гц. | 1 |
| 5 | Аппарат для перемешивания жидкости в любых типах пробирок и вакутайнеров. | Шт. | Объем от 0,5 мл до 50мл. Режим вертикального перемешивания. Режим вортекса с настраиваемой частотой и амплитудой встряхивания. Задание и отображение на световых индикаторах режима и скорости перемешивания. 18 встроенных программ перемешивания. 3 дополнительные программы, составляемые пользователем. Переход в режим SLEEP при остановке более чем на 5 минут. Сохранение в энергозависимой памяти заданных параметров после выключения прибора из сети. Технические характеристики: Скорость вращения - 1-99 об/мин (шаг 1 об/мин) Питание – 220 В; 50 Гц Потребляемая мощность не более 12 Вт Вес – 1,6 кг | 1 |