Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Функции, количественные характеристики и комплектация | Наличие функций или величина параметра | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для скрининговой экспресс оценки состояния сердца по ЭКГ- сигналам от конечностей | шт. | Состав комплекса |  | 1 |
|  |  |  | Компьютерный усилитель ЭКГ совмещенный с кабелем отведений, с USB-кабелем | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект ЭКГ электродов на конечности | Наличие |  |
|  |  |  | CD-диск с программным обеспечением | Наличие |  |
|  |  |  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрация и обработка ЭКГ |  |  |
|  |  |  | Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ | 6 |  |
|  |  |  | Скрининг-оценка функционального состояния сердца (время экспозиции 30, 60 с) по 6 стандартным отведениям | Наличие |  |
|  |  |  | Возможность выявления патологических изменений миокарда при различных заболеваниях | Наличие |  |
|  |  |  | Построение «Портрета сердца» - 3х-мерной компьютерной карты отклонения дисперсионных низкоамплитудных характеристик ЭКГ | Наличие |  |
|  |  |  | Возможность оценки динамики изменений состояния миокарда | Наличие |  |
|  |  |  | Интегральная оценка ритма | Наличие |  |
|  |  |  | Поддержка баз данных пациентов и исследований | Наличие |  |
|  |  |  | Печать результатов на любом принтере и обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |
|  |  |  | Возможность визуального сравнения исследований | Наличие |  |
|  |  |  | Электротехнические параметры: |  |  |
|  |  |  | Питание | интерфейс USB 5V/130 мА |  |
|  |  |  | Электробезопасность | в соответствие с ГОСТ Р МЭК 601-1-1-92. Класс I тип CF |  |
|  |  |  | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р50267.0.2 (МЭК 601-1-2) |  |
|  |  |  | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие |  |
|  |  |  | Параметры обработки сигнала |  |  |
|  |  |  | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16 кГц |  |
|  |  |  | Входные каскады | Усилители постоянного напряжения |  |
|  |  |  | Входной импеданс, Мом | не менее 40 |  |
|  |  |  | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 30 мкВ |  |
|  |  |  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 Дб |  |
|  |  |  | Верхняя граничная полоса сигнала по уровню -3 дБ (30%) | 75,150,300,600 Гц |  |
|  |  |  | Нижняя полоса сигнала | Всегда 0 Гц – необходимая постоянная времени формируется программно |  |
|  |  |  | Входной диапазон | Переключается программно независимо по каждому каналу 820мВ, 410мВ, 205мВ, 100мВ, 40мВ, 20мВ |  |
|  |  |  | Эффективное разрешение на частоте 500Гц | 4мкВ, 2мкВ, 1мкВ, 0.5мкВ, 0.25мкВ, 0.15мкВ соответственно |  |
|  |  |  | Дополнительные условия |  |  |
|  |  |  | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |  |
|  |  |  | Система должна соответствовать требованиям стандарта | ГОСТ Р 50444 |  |
|  |  |  | Система должна соответствовать требованиям стандарта | ГОСТ Р 50267.0 |  |
|  |  |  | Система должна соответствовать требованиям стандарта | ГОСТ Р 50267.25 |  |
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия |  |  |