## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование товаров, работ, услуг | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во
1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный радиоволновой ЭХВЧ - 200 - 02 , 200 Вт Аппарат электрохирургический высокочастотный радиоволновой- ЭХВЧ - 200 - 02, 200 Вт, новый. Аппарат представляет собой мощный высокочастотный радиоволновой генератор с регулируемым, модулируемым по амплитуде широкополосным выходным напряжением - Электронный блок находится в металлическом, ударопрочном и помехозащищенном корпусе - Режим спрей-коагуляции; - Легко стерилизуемая герметичная передняя псевдосенсорная панель управления с цифровым выбором рабочих режимов, с отсутствием выступающих элементов управления; - Совместная работа с аппаратом аргоноусиленной коагуляции; - Стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, а также при изменении напряжения питающей сети; - Работа аппарата в дежурном ( «спящем») и рабочем режимах ; - Встроенная система автотеста и контроля работы аппарата; - Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки; - Управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением, в режиме «пуска с руки» - Точный цифровой выбор мощности; - Запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности; - Установка дозированного времени выдачи выходной мощности : В аппарате предусмотрена установка дозированного времени выдачи выходной мощности. При включении аппарата выдача выходной мощности ограничена 20 секундами при непрерывной активизации любого режима. Время ограничения выдачи выходной мощности может быть выставлено от 1 сек до 20 сек с дискретностью 1 сек. - Возможна одновременная работа монополярного и биполярного инструмента при использовании одновременно двухклавишной педали и держателя электородов с кнопочным управлением; - Аппарат не создает помех на эндовидеокамеры, телевизионные мониторы и видеомагнитофоны; По степени защиты от поражения электрическим током аппарат является изделием типа CF (допускает прямое применение на сердце). - Номинальная выходная мощность аппарата на номинальной нагрузке 200 Ом: В режиме резания, смесь 200+-20Вт; В режиме монокоагуляции 100 +-20 Вт; В режиме «спрей» 50+-10 Вт; - Номинальная выходная мощность аппарата в режиме биполярной коагуляции (80 ±16) Вт на номинальной нагрузке 100 Ом. - Минимальная выходная мощность аппарата не превышает 5 Вт. - При изменении напряжения питания на 10 % изменение выходной максимальной мощности не превышает 5 %. - Габаритные размеры, мм 270x280x120 - Масса аппарата, кг не более 4,7 Оборудование должно быть новым. Гарантийный срок не менее 24-х месяцев |  | шт | 1
Комплектующие к аппарату: Держатель монополярных электродов для штекера 2,4 мм (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) Монополярный инструмент, электрод-нож (длина 30 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм ЕМ104-2,4 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм ЕМ105-1-2,4 Монополярный инструмент, электрод-шарик (1 мм, длина 28 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-шарик (2 мм, длина 28 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-шарик (3 мм, длина 28 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 5x5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10x4 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-петля (овал 5x5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-петля (овал 15x8 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм. с изоляцией, проволока 0.3 мм); 2,4 мм Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм ); 2,4 мм
Комплектность ЭХВЧ : -Электронный блок электрохирургический высокочастотный радиоволновой - Двухклавишная педаль управления - Держатель нейтрального электрода - Нейтральный электрод (антенная пластина) - Шнур электропитания - Вставки плавкие - Паспорт и руководство по эксплуатации (на русском языке) - Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия качества
Всего сумма по запросу 137650,00 руб.

## Лист2
гшгзщлщож